****

|  |
| --- |
| Qualitätshandbuch der Praxis Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **PB Instrumenten-Autoclavierung** |

**A) Hinweis:**

* zu Beginn jedes Arbeitstages muss vor der Instrumenten-Autoclavierung ein Bowie-Dick-Test durchgeführt werden

**B) Durchführung:**

1. gereinigte und verpackte Instrumente nach Anleitung in den Autoclav einlegen; nicht zu eng stapeln (siehe Betriebsanleitung)
2. Prüfkörper mit Chemo-Indikator-Streifen für Chargenkontrolle einlegen
3. Universalprogramm starten (Bar-Einstellung berücksichtigen)
4. Nach Beendigung des Programms:
5. Chemo-Indikator-Streifen beurteilen
6. Streifen zur Dokumentation einkleben (siehe CL Sterilgut-und Reinigungsüberwachung)
7. bei erfolgreich abgelaufenem Programm: Instrumente entnehmen und einsortieren

**C) bei fehlerhaft erfolgter Durchführung:**

1. Instrumente als unsteril kennzeichnen
2. Meldung an Gerätebeauftragte/Zulieferfirma
3. Sichtprüfung und Einleitung von Folgemaßnahmen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Erstellt von:****Datum:** | **Geprüft von:****Datum:** | **Version:** | **PB Instrumenten-Autoclavierung.docx****Seiten: 1** |