****

|  |
| --- |
| Qualitätshandbuch der Praxis Dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **PB Seal-Check** |

**A) Hinweis:**

* Seal-Check wird 1 x wöchentlich durchgeführt!

**B) Durchführung:**

1. Siegelgerät einschalten
2. auf gewünschte Temperatur einstellen
3. Teststreifen mit grauem Testfeld gut sichtbar in den Klarsichtfolienteil der Sterilisierpackung einschieben
4. Siegelnaht mittig über die gesamte Länge des Teststreifens verlaufen lassen
5. Siegelnaht erstellen: die Verfärbung des Teststreifens muss über dem gesamten Bereich und mit scharfen Konturen sichtbar sein
6. Ergebnis prüfen: die Breite der Siegelnaht muss nach EN 868 mindestens 6 mm betragen
7. bei erfolgreich durchgeführtem Check: Felder auf Teststreifen ausfüllen,
8. Teststreifen archivieren
9. Dokumentation in entsprechendem Formblatt: Seal-Check erfolgt, Datum, Unterschrift Sterilgutassisten\*in

**C) bei fehlerhaft erfolgter Durchführung:**

10. Gerätebeauftragte\*n/Zulieferfirma informieren

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Erstellt von:**  **Datum:** | **Geprüft von:**  **Datum:** | **Version:** | **PB Seal-Check.docx**  **Seiten: 1** |